## Duomenys (hidden)
Eil. Nr. | Inventorinis Nr. | Pirkimo data | Aprašas | Įsigyjimo vertė | Kaštų centras | Nurašymo priežastis | Kodas1/ Nuoroda | Kodas2/ Sąskaita | Kodas3/ apsk. kodas
| 1394684 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HPx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394684 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394693 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394693 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394701 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394701 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394702 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394702 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120804 | 2005-01-01 | Automatinis lentelių projektorius C2P | 1909.46 | 100600 | Susidėvėjo, neveikia nuotolinio valdymo pultas, prietaiso negalima įjungti ir valdyti | 1120804 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394769 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 110200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394769 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120967 | 2005-01-01 | Automatinė infuzinė pompa IP520S | 863.65 | 110300 | Sugedusi. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Neturi CE ženklinimo. | 1120967 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120176 | 1999-03-01 | Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 5507.7 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1120176 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120177 | 1999-03-01 | Elektrochirurg.priet. Erbatom ICC 200 komp. | 5507.7 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1120177 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121002 | 2005-01-01 | Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 11135.89 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1121002 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121003 | 2005-01-01 | Stalas operacinis akušerijai-ginekologijai | 11135.89 | 110400 | Atsarginės dalys neteikiamos | 1121003 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123797 | 2008-12-30 | Laporoskopinė įranga ginekologinėms operacijoms | 114729.87 | 110400 | Susidėvėjęs optikos sugriebimo mechanizmas. Užsakyti dalių-neįmanoma. | 11123797 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120334 | 1999-04-01 | STILLE "SCANDIA RC" operacinis stalas | 32265.99 | 120100 | Korpusas pažeistas korozijos, hidraulinė sistema nesandari, gamintojas atsarginių dalių netiekia. | 1120334 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120987 | 2005-01-01 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 17333.76 | 120100 | Akumuliatoriai praradę talpumą, ištekėjusi rugštis apliejo pagrindinę plokštę. Monitorius neužsikrauna, monitoriaus servisas nepalaikomas | 1120987 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120097 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 12S PLUS | 1042.63 | 120102 | Sulankstyta pavara korpusas sutrūkęs gedimas plokštėje, remontas ekonomiškai nenaudingas | 1120097 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377628 | 1998-09-01 | MPH 1233 monitorius ULTINA | 14435.47 | 120102 | Monitorius neveikia. Sugedusi maitinimo plokštė. Sugedusi Vaizdo plokštė. Turi išorinių nusidėvėjimų suskilęs korpusas | 1377628 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377630 | 1998-09-01 | MPH 1233 monitorius ULTINA | 14435.47 | 120102 | Monitorius neveikiantis, servisas nepalaikomas | 1377630 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377644 | 1998-09-01 | MPH monitorius CARDIOCAP II | 17131.13 | 120102 | Įrenginys neveikia. Sugedusi įrenginio pagrindinė valdymo plokštė. Sugadintas suskaldytas korpusas | 1377644 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377650 | 1998-09-01 | MPH monitorius CARDIOCAP II | 17131.13 | 120102 | Monitorius neveikiantis, nenaudojamas Dalys netiekiamos, servisas nepalaikomas | 1377650 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120113 | 1999-01-01 | Švirkštinis siurblys SEP 12S Plus | 1042.63 | 120200 | Susidėvėjęs. Sulūžęs. Remontas netikslingas. | 1120113 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120242 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Susidėvėjęs. Dalys nebetiekiamos | 1120242 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120243 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1120243 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120356 | 1999-05-05 | Neinvazinio kraujo spaud. aparatas 6004501 | 2693.47 | 120200 | Susidėvėjęs. Sugedusi pagrindinė plokštė. Dalys nebetiekiamos. | 1120356 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120770 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras su neinvaziniu ASK Mini | 3475.44 | 120200 | Gedimas pagrindinėje plokštėje. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1120770 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377307(2) | 1998-03-01 | Narkozės aparatas EXCEL 210 SE | 21277.8 | 120400 | Sugedęs, dalys nebetiekiamos | 1377307(2) | 120530SAM | 210100SAM
| 1120333 | 1999-04-01 | Operacinis stalas Scaudia RC | 32265.99 | 150200 | Stalo pneumatinės šlangelės sutrūkusios, praradusios sandarumą, praleidžia tepalą. Stalo lygio davikliai sulūžę, pultelis sulūžęs. Dėl nepalaikomo gamintojo serviso, nėra galimybės suremontuoti. | 1120333 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120451 | 1999-09-01 | Univer. operacinis stalas ORX 200 | 10301.11 | 150200 | Susidėvėjo hidraulinės dalys, dalių tiekimas nutrauktas | 1120451 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124178 | 2008-12-30 | Chirurg. operacijoms skirtos laparoskopinės įrangos kompl. | 91880.02 | 150200 | Sugedusi laparoskopinė kamera ir elektrochirurginis prietaisas. Sutvarkyti nėra galimybės, gamintojo palikymas nutrauktas | 11124178 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120236 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 901.88 | 150400 | Netinkamas naudojimui. Nutrauktas gamintojo palaikymas | 1120236 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123677 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 150400 | Netinkama naudojimui. Nustatyti gedimai yra nepataisomi. | 11123677 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123740 | 2008-12-30 | Minimalios komplektacijos gyvybinių f-jų monitoriu | 3579.27 | 150500 | Neveikia monitoriaus ekranas, sugedusi matrica. Atsarginių dalių tuiekimas nutrauktas, pataisyti galimybės nėra. | 11123740 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120237 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transportavimui ETS740 | 901.88 | 150600 | Netinkamas naudojimui. Nepataisomas | 1120237 | 120530SAM | 210100SAM
| 13081 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13081 | 120530SAM | 210100SAM
| 13082 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13082 | 120530SAM | 210100SAM
| 13083 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13083 | 120530SAM | 210100SAM
| 13084 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Sugedęs orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13084 | 120530SAM | 210100SAM
| 13085 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8H kompl | 9945.55 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13085 | 120530SAM | 210100SAM
| 13126 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compact A/W8Hkomplek | 8616.49 | 160100 | Sugedęs orinis įrankių valdymo blokas. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13126 | 120530SAM | 210100SAM
| 13127 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng Prostyle Compakt A/8-Hkomplek | 8616.77 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Remontuoti galimybių nėra, detalių negamina. | 13127 | 120530SAM | 210100SAM
| 13128 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 8616.77 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13128 | 120530SAM | 210100SAM
| 13129 | 2002-12-21 | Stomotologinis įreng KNIG HTA Sepsis 21 komplekte | 8616.77 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13129 | 120530SAM | 210100SAM
| 13223 | 2002-12-30 | Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 10052.71 | 160100 | Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių nėra nes negamina. | 13223 | 120530SAM | 210100SAM
| 13224 | 2002-12-30 | Stomotologinis įrenginys komplekte Knight | 9878.94 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13224 | 120530SAM | 210100SAM
| 13225 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 8573.91 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 13225 | 120530SAM | 210100SAM
| 13226 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 10005.36 | 160100 | Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara.Paciento apšvietimo lempos reflektorius išdegęs.Detalių nėra nes negamina. | 13226 | 120530SAM | 210100SAM
| 13228 | 2002-12-30 | Stomatologinis įrenginys komplekte Knight | 9496.93 | 160100 | Susidėvėjusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Paciento apšvietimo lempos reflektorius išdegęs. Taisymui galimybių nėra, nes detalės negaminamos. | 13228 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120796 | 2005-01-01 | Stomatologijos įrenginiai kompl. | 9247.28 | 160100 | Neveikia orinis įrankių valdymo blokas. Susidėvėjusi kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 1120796 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120797 | 2005-01-01 | Stomatologijos įrenginiai kompl. | 9247.28 | 160100 | Nedirba orinis įrankių valdymo blokas. Sudilusi sliekinė kėdės pakėlimo pavara. Detalių negamina, remontuoti galimybių nėra | 1120797 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376872 | 1997-09-01 | Universali stomatolog. kab. sekcija M-ESM01 | 870.6 | 160100 | Sekcija sulūžusi, nuo drėgmės supuvusi. Remontuoti neįmanoma | 1376872 | 120530SAM | 210100SAM
| 13077 | 2002-12-21 | Mikrovariklis K12-Installation EWL 4960/4990 | 1527.75 | 170100 | Mikrovariklio mechanizmas daug kartų taisytas jau visai sudilęs. Valdymo blokas dažnai naudotas, išlūžęs sverta, daug kartų taisytas, naudoti netinkamas | 13077 | 120530SAM | 210100SAM
| 13140 | 2002-12-21 | Gipso stalas M-GD03 | 976.02 | 170100 | Stalas visiškai suiręs. Medžio drožlių plokštės stipriai paveiktos vandens. Dar yra nerūdijančio plieno skados stalviršis. Aplankstytas | 13140 | 120530SAM | 210100SAM
| 13176 | 2002-12-21 | Judesių analizatorius ZEBRIS JMA, kompiuterinis, stomatognatinės sistemos | 21818.23 | 170100 | Analizatorius nenaudojamas dėl programinės įrangos, kuri nesuderinama su šiuolaikiniais kompiuteriais, darbui reikalingas jau nenaudojamas CD disko grotuvas, laidų izoliacija sutrūkinėjusi | 13176 | 120530SAM | 210100SAM
| 13160 | 2002-12-21 | Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 3726.25 | 170100 | Stringa stalo stalčiai, apžiūrėjimo lempos laikikliai susidėvėję. Kėdės paviršius susitrinęs, suplyšusi danga. | 13160 | 120810SAM | 310M/0810
| 13175 | 2002-12-21 | Paciento imitacijos modelis (fantomas) DPS | 1647.39 | 170100 | Sugadintas. Įstrigo modelio kaklo fiksatorius. Remontuoti neįmanoma. | 13175 | 120530SAM | 210100SAM
| 13161 | 2002-12-21 | Studento darbo vieta M-MS03 su kėdute | 3726.25 | 170100 | Stringa stalo stalčiai, apžiūrėjimo lempos laikikliai susidėvėję. Kėdės paviršius susitrinęs, suplyšusi danga, išklibe atlošo sąvaržos | 13161 | 120810SAM | 310M/0810
| K1376511 | 1996-12-01 | Elektrokardiografas 3K AT-1M su stand. pried. ir m | 2054.27 | 190100 | Sudegusi pagrindinė prietaiso plokštė | K1376511 | 120530SAM | 210100SAM
| 1122914 | 2007-12-31 | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku ir televizine | 90926.2 | 190200 | Sugedęs nepataikomai. Fiziškai nusidėvėjęs. Dažnai nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl ko nukenčia rengeno vaizdavimo kokybė. Prietaiso palaikumas pasibaigęs, detalės nebetiekiamos. Šiuo metu sutrikusi prietaiso programinė įranga | 1122914 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123478 | 2007-12-31 | Video medžiagą įrašantis įrenginys | 25981.52 | 190200 | Sugedęs maitinimo blokas, neveikia ventiliatorius | 1123478 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123708 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 200100 | Susidėvėjo valdymo klaviatūra; susidėvėjusi pavara; susidėvėję akumuliatoriai; sulūžęs, sutrūkęs šv. pompos korpusas | 11123708 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123712 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 200100 | Susidėvėjo valdymo klaviatūra; susidėvėjusi pavara; susidėvėję akumuliatoriai; sulūžęs, sutrūkęs šv. pompos korpusas | 11123712 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124138 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124138 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124139 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124139 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124140 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124140 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124141 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124141 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124142 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124142 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124143 | 2008-12-30 | VELA Compr.DPV aparatas | 14481 | 200100 | Sugedę akumuliatoriai (4vnt) nesandarus deguonies maišyklės ( sugedęs vožtuvas ir slėgio reguliatorius). Sugedęs deguonies F, O2 sensorius, sunkiai valdosi, nejautrus liečiamas ekranas; susidėvėjęs aparato aušinimo ventiliatorius | 11124143 | 120530SAM | 210100SAM
| 7000013029 | 2013-12-02 | Portatyvus ultragarso aparatas su davikliais EDGE | 43412.53 | 200100 | Echosko senosite EDGE sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė ir visi aparato davikliai nepataisomi. Aparatas pateiktas nurašymui dėl neadekvačiai didelės remonto ir daviklių kainos | 7000013029 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377092 | 1997-11-01 | Defibriliatorius Life Pack 9P | 7079.18 | 210600 | Pagal techninio patikrinimo duomenis netinkamas naudoti. | 1377092 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121343 | 2007-10-24 | Kardioechoskopas Acuson Sequoia Siemens | 209946.28 | 210700 | Susidėvėjas atsarginių dalių tiekimas yra nutrauktas | 1121343 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123857 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 210800 | Sulūžę atlošai, sugedęs valdymo pultelis, neveikia galvugalio pakėlimo pavara | 11123857 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123771 | 2008-12-30 | Lova funkcinė SPP110543 UAB | 2554.45 | 211000 | Sulūžęs rėmas - drasko čiužinį. Susidėvėję ratukai - nestabdo. Sulinko pavaros ašis. | 11123771 | 120530SAM | 210100SAM
| 7000013091 | 2014-02-13 | Sistema Accucheck Inform II su priedais ir Cobas IT 1000 programa | 12552.4 | 220200 | Prietaisai susidėvėję, dažnai genda, trukdosi laboratorijos darbas, gaunami nepatikimi tyrimų rezultatai | 7000013091 | 120530SAM | 210100SAM | 119.19
| 1120429 | 1999-06-15 | Šaldiklis HLLF 370 ltr. kompl.su indais skystam az | 16369.43 | 220300 | Šaldiklis yra sugedęs, nuotėkio vietos nustayti neapavyko | 1120429 | 120530SAM | 210100SAM
| 13054 | 2002-10-02 | Mikroskopas OLYMPUS CH 20 | 1057.1 | 220400 | Sudužusi optika | 13054 | 120530SAM | 210100SAM
| 13978 | 2006-04-28 | Monitorius PASSPORT 2 su priedų rinkiniu | 7109.88 | 230100 | Sugedęs maitinimo šaltinis, nutrauktas detalių tiekimas | 13978 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120762 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1940.45 | 230100 | Sugedusi plokštė, netiekiamos detalės | 1120762 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121556 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121556 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121557 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121557 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121560 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230101 | Sugedusi lova, nėra detalių tiekimui | 1121560 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121561 | 2007-10-24 | Funkcinė lova 2-jų dalių Anniversary 21000 | 1596.12 | 230100 | Sugedusi, netiekiamos detalės | 1121561 | 120530SAM | 210100SAM
| 13634 | 2005-07-25 | Transportinis modulis DASH 4000 | 15639.48 | 240200 | Sugedusi pagrindinė spausdinto montažo pllokštė. Gamintojas atsarginių dalių netiekia. | 13634 | 120530SAM | 210100SAM
| 13668 | 2005-12-20 | Naujagimių inkubatorius Ohmeda Giraffe Incubator | 14480.68 | 240200 | Susidėvėjęs inkubatoriaus gaubtas, suskilęs, deformuotas. Sulūžęs pagrindas. | 13668 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120971 | 2005-01-01 | Reanimacinis šildomas stalelis SocyCot I | 9579.18 | 240200 | Susidėvėjęs. Sulūžę lovelės šonai, sudegęs kaitinimo elementas. Dalys nebetiekiamos. | 1120971 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121133 | 2007-10-23 | Inkubatorius neišnešiotų naujag. Ohmeda Giraffe Ink | 21721.5 | 240200 | Susidėvėjęs. Drėkintuvo tvirtinimas sulūžęs. Elektroninių plokščių gedimai. Remontas ekonomiškai netikslingas. | 1121133 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120643 | 2001-10-01 | Multifunkc.monit.su spalv.29 cm.monitoriumi | 9123.61 | 250400 | Sugedo maitinimo blokas, detalės netiekiamos | 1120643 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120983 | 2005-01-01 | Rimed portat. 4 kanalų trans. dopleris Four-Life | 27262.8 | 250400 | Sugedo pagrindinė maitinimo plokštė, o taip pat ir viena iš valdymo plokščių. Įrenginys neįsijungia, šiam aparatui dalys jau seniai nebetiekiamos. | 1120983 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123839 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 250400 | Sulūžęs korpusas, sulūžo ratai | 11123839 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123840 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 250400 | Deformuotas korpusas, sulūžę ratai | 11123840 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123931 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Korpusas sulūžęs, Ratas sulūžęs | 11123931 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123932 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Korpusas deformuotas, sulūžęs | 11123932 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123933 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 250400 | Sulūžusi, ratai sulūžę | 11123933 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120982 | 2005-01-01 | Galvinių nervų monitoravimo sistema | 28615.91 | 250500 | Sugedęs signalo registravimo stiprintuvas ir maitinimo blokas | 1120982 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120065 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120065 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120069 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120069 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120073 | 1999-02-01 | Švirkštinis siurblys SEP 10 s PLUS | 837 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 1120073 | 120530SAM | 210100SAM
| 1377685 | 1998-12-01 | Dirb.plaučių ventiliacijos aparatas ELVIRA | 31088.28 | 250600 | Sugedusi sisteminė-pagrindinė plokštė, prietaiso servisinis palaikymas nutrauktas. | 1377685 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123681 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 11123681 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123682 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 250600 | Sulūžo siurblio korpusas ir tvirtinimo mazgas. Susidėvėjo valdymo panelė. Sugedusi pagrindinė sisteminė plokštė. | 11123682 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120704 | 2005-01-01 | Ultragarsinis diagnostikos aparatas KRETZ Voluson | 74027.51 | 260100 | Sugedusi pagrindinė elektroninė plokštė, dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti. | 1120704 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120960 | 2005-01-01 | Transkanalinis dopleris PIONEER | 33544.21 | 260100 | Transkranijinis dopleris Pioneer nebenaudojamas, sugedus pagrindinei elektronikos plokštei ir dėl nutrūkusio detalių tiekimo nėra galimybės suremontuoti | 1120960 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123570 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 260200 | Pompa sugedusi, gedimas valdymo plokštėje.greitis neatitinka nustatyto eksplotuoti draudžiama. Dalys netiekiamos | 1123570 | 120530SAM | 210100SAM
| 131180 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 280100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131180 | 120820SAM | 211100SAM
| 1120605/2 | 1999-12-01 | Spindulinės terapijos simuliatorius Simniew 3000CT | 263438.37 | 280200 | Sugedės aukštos įtampos generatorius. Dėl susidėvėjusių mechaninių detalių neveikia stalo pakėlimas. Nuolatinės neprognozuojamos klaidos dėl senų kabelių. | 1120605(2) | 120530SAM | 210100SAM | 1120605(2)
| C1121257 | 2007-12-30 | Individualus dozimetras RAD-60S | 820.19 | 280200 | Susidėvėjęs nepataisomai | C1121257 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120697 | 2005-01-01 | Aparatas WESCOR 7520 citologiniams preparat. | 8509.04 | 310100 | Susidėvėjęs siurblys ir dažų purškikai | 1120697 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121169 | 2007-10-23 | Imunohistocheminių reakcijų automatas VENTANA | 143535.68 | 310100 | Nestabiliai veikia. Pagridinės plokštės objektas. Pasenęs susidėvėjęs dažnai genda. Remontuoti neekonomiškas | 1121169 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376784 | 1997-04-01 | Kriostatas HM 505N kompl. | 30595.17 | 310100 | Susidėvėjęs pjovimo mechanizmas. Nestabiliai veikia valdymo panelė. Ūžia kompresoriaus ventiliatorius. Netvarkingas korpusas. | 1376784 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376811 | 1997-06-01 | Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1506.02 | 310100 | Sugedęs maitinimo šaltinis; susidėvėję valdymo rankenėlės | 1376811 | 120530SAM | 210100SAM
| 1376812 | 1997-06-01 | Biolog. binokuliarinis mikroskopas TM-490 | 1506.02 | 310100 | Sugegęs lemputės lizdas, sugedęs maitinimo šaltinis, susidėvėję rankenėlės | 1376812 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120467 | 1999-03-01 | Universalus operacinis stalas Wedi-matic | 11029.02 | 320100 | Stalo pakėlimo mechanizmas sugedęs, detalių tiekimas nutrauktas, sutaisyti nėra galimybės | 1120467 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124127 | 2008-12-30 | Turniketas-kraują galūnėje stabdantis aparatas A.T | 3202.18 | 320100 | Aparatas sugedęs, sudegė kompresorius. Detalės nebetiekiamos,kadangi nutrauktas gamintojo palaikymas | 11124127 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124254 | 2009-12-30 | Turniketas kraujotaką galūnėje stabdantis prietais | 3202.18 | 320100 | Aparatas sugedęs, blogas kompresorius. Gamintojas šių aparatų negamina, detalių nėra kur pirkti | 11124254 | 120530SAM | 210100SAM
| 131156 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131156 | 120820SAM | 211100SAM
| 131157 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131157 | 120820SAM | 211100SAM
| 1375578 | 1991-12-01 | Video magnetofonas Panasonic | 4670.12 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1375578 | 120830SAM | 310M/0830
| 1120767 | 2005-01-01 | Pulsoksimetras OXYPLETH 520A | 1940.45 | 340100 | Sugedo šio įrenginio pagrindinė valdymo plokštė, dėl šios priežasties pulsoksimetras neįsijunga ir negali atlikti savo funkcijų. Plokštės gedimas netaisomas, įrenginio atsarginės dalys netiekiamos | 1120767 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123571 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 340100 | Dėl švirkštinės pompos potencinės energijos praradimo Atsirado sisteminės plokštės gedimas, švirkšto postūmio mechanikos gedimas, bei korpuso defektai. Atsarginės dalys šiam įrenginiui netiekiamos | 1123571 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123572 | 2007-12-31 | Švirkštinė pompa (modelis SP-14S) | 1550.92 | 340100 | Sugedusi švirkštinės pompos pagrindinė valdymo plokštė, dėl šios priežastoies pompa neveikia sistemiškai.Atsarginės dalys šiam įrenginiui netiekiamos. Taip pat yra matomas aiškus korpuso susidėvėjimas ir įvairūs korpuso remontai | 1123572 | 120530SAM | 210100SAM
| 13037 | 2001-12-29 | Rentgeno ap-tas mobilus palatinis TMS15 | 17220.81 | 350100 | Rentgeno aparatas yra fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs.Nepasiekiama nustatyta įtampa, dėl to prastėja rentgeno nuotraukų kokybė. Taip pat nusidėvėjusi ir neremontuojama dujinė bolimatoriaus aukščio padėties reguliavimo konstrukcija. Prietaisas neatitinka HN Reikalavimo. | 13037 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120001 | 1999-01-01 | Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 39127.66 | 350100 | Fiziškai ir funkciškai nusidėvėjas. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Šiuo metu neveikiantis ir neberemontuojamas | 1120001 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120002 | 1999-01-01 | Rentgeno aparatas portatyvus Mobilett Plus E | 39127.66 | 350100 | Neveikiantis. Atsarginės dalys nebetiekiamos. Nefunkcionuoja kondensatorių blokas, nepasiekiami reikiami parametrai. | 1120002 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120430 | 1999-06-01 | Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 88659.64 | 350100 | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: negalima pasukti rengeno vamzdžio kolonos, nesusicentruoja su plaučiu stovu. Rengeno vamzdis nesandarus (alyvos pratekėjimas). | 1120430 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120431 | 1999-06-01 | Univer.rentgenografijos aparatas Multix Pro | 88659.64 | 350100 | Aparatas nusidėvėjas mechaniškai: stalviršis turi mechaninių pažeidimų, sudegęs aukštos įtampos transformatorius, rengeno vamzdyje sudegęs vienas židinys. | 1120431 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123648 | 2008-12-30 | Magnetinio rezonanso aparatas Magnetom Avanto | 1611431.3 | 350200 | Vykdant SAM nurodymą (2022.04.05 raštas Nr. 6.75 Mr-13)10-1635 įsigyjant naują MR aparatą, senasis turi būti nurašytas | 11123648 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120662 | 2005-01-01 | BMR cholangiografinių režimų progr.įranga | 81166.01 | 350200 | Nenaudojama | 1120662 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120213 | 1999-04-27 | Vežimėlis ligonių transportavimui ES701 | 1519.06 | 350400 | Vežimėlis labai senas (1999 m. gamybos), sugedęs vežimėlio hidrocilindras, atsarginių dalių nėra. | 1120213 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123841 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sugedęs elektro valdymo blokas | 11123841 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123847 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sulūžusi, ratai neveikia, suplyšęs apdangalas | 11123847 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123853 | 2008-12-30 | Ligonio lova ADATTO el. | 2467.48 | 370100 | Sulūžusi, elektros bloko gedimas | 11123853 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121453 | 2007-10-24 | Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1080.15 | 390200 | Sugedęs daviklis. LCD ekranas suskilęs. Atsarginės detalės nebetiekiamos. | 1121453 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121454 | 2007-10-24 | Portatyv.dopleris perifer.kraujagyslių kraujotakai | 1080.15 | 390200 | Sugedęs daviklis. Skilusi prietaiso pagrindinė plokštė. Naudojimui netinkamas. | 1121454 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123510 | 2000-12-01 | Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9 S/N123399+2 komut. | 789.17 | 390200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1123510 | 120820SAM | 211100SAM
| 131198 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris DELL Optiplex GX620 SFF | 1067.9 | 390300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 131198 | 120820SAM | 211100SAM
| 1123511 | 2000-12-01 | Biuro kompiuteris VECTOR AK09.M9,S/N123399+2 komut | 789.17 | 390300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1123511 | 120820SAM | 211100SAM
| 1121682 | 2007-10-24 | Rentgeno aparatas.Skaitm.elektrofiz. Rentgeno sistema C lankas s.nr. 20240 | 403846.15 | 390400 | Rentgeno aparatas yra fiziškai ir funkciškai nusidėvėjęs. Susiduriama su įvairiais gedimais, oprietaiso remontinių dalių tiekimas pasibaigęs 2023 metų pabaigoje. Nuo 2021-08 mėn.pagrindinis kompiuteris keistas 3 kartus. | 1121682 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121770 | 2007-12-31 | Chirurginis siurblys su pastoviu ir interminuojanč | 1156.22 | 390500 | Neveikia intrmituojančiu rėžimu, sulūžęs priekinis ir galinis korpusas, sugedęs rodyklinis vakumetras, išlūžusios reguliavimo rankenėlės, korozijos paveiktas vidinis laikmatis. Dalys nebetiekiamos. | 1121770 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121397 | 2007-10-24 | Ligonių šildymo oru sistema Warm Air CS2 | 1903.98 | 390500 | Prietaisas nefunkcionuoja, nes susidėvėjo temperatūros daviklis. Suveikia klaidos pranešimai. Išplyšo šilto oro tiekimo žarna. Dalys remontui nebetiekiamos | 1121397 | 120530SAM | 210100SAM
| 131072 | 2006-09-29 | Funkcinė lova 4-rių dalių 25500EL | 3027.35 | 390500 | Sulūžo lovos rėmas, subyrėjo variklio pavara, sugedo valdymo blokas, deformavosi šoniniai borteliai, kliba ratukai | 131072 | 120530SAM | 210100SAM
| 131130 | 2006-09-30 | Pakabinama švirkštinių pompų sistema su 5 švirkštinėm pompom vienoje | 5652.17 | 390500 | Sudegė švirkštinių pompų sistemos maitinimo šaltinis, sulūžo švirkštinių pompų pavaros ir stūmikliai, sugedo pagrindinės plokštės, suskilo korpusai. Atsarginės dalys nebetiekiamos | 131130 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121456 | 2007-10-24 | Fibrobronchoskopas su papildomu zondu manipuliacijoms | 12267.8 | 390500 | Fibrobronchoskopo optinis traktas prarado lankstumą. Atlikus techninės būklės tikrinimą, nustatytas vaizdo defektas. Prietaiso techninis palaikymas nutrauktas, todėl remontas negalimas | 1121456 | 120530SAM | 210100SAM
| 131024 | 2006-09-29 | Analizatorius biochemijos Hb, Ht kraujo dujų | 44881.61 | 390500 | Sugedo analizatoriaus pagrindinė plokštė, pastoviai kalibruojami ir neišmatuoja kraujo parametrų. Deformuotas korpusas, ūžia aušinimo ventiliatorius, nutrūkęs pavaros dirželis, susidėvėjusios guminės tarpinės ir žarnelės. Dalys nebetiekiamos. | 131024 | 120530SAM | 210100SAM
| 131025 | 2006-09-29 | Analizatorius biochemijos Hb, Ht kraujo dujų | 44881.61 | 390500 | Sugedusi prietaiso pagrindinė plokštė, neveikia daviklių prijungimo modulis, išlūžusi valdymo rankenėlė, baigėsi akumuliatorių techninis resursas. Atsarginės dalys nebetiekiamos. | 131025 | 120530SAM | 210100SAM
| 13652 | 2005-12-30 | Hemodinamikos sistema IntelliVue MP30 | 15509.15 | 390500 | Sugedo analizatoriaus pagrindinė plokštė, pastoviai kalibruojami ir neišmatuoja kraujo parametrų. Deformuotas korpusas, ūžia aušinimo ventiliatorius, nutrūkęs pavaros dirželis, susidėvėjusios guminės tarpinės ir žarnelės. Dalys nebetiekiamos. | 13652 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123810 | 2008-12-30 | Elektrinis dermatomas Zimmer | 11783.91 | 410200 | Subirėjęs dermatomo variklis. Dalys šiam įrenginiui jau senai netiekiamos. Visi gamintojo remontai taip pat yra nutraukti. | 11123810 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124052 | 2008-12-30 | Ligonio lova FUTURA PLUS hidr. | 1556.39 | 420200 | Nuop intensyvaus naudojimo lova išklibusi, ne horizontali, keisti nėra dalių, hidraulinis pakėlėjęs meveikia. Gamintojo nepalaikoma | 11124052 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120466 | 1999-09-01 | Univer. operac. stalas Medi-matic 125101 | 7836.54 | 430100 | Stalas sukiai kilnojasi, leidžia tepalą pagrindinė tepalo pompa. Išdilę visi stalo valdymo šarnyrai. | 1120466 | 120530SAM | 210100SAM
| K1373171 | 1984-06-01 | Stalas operacinis | 912.3 | 430100 | Stalas leidžia tepalą, atsarginių dalių nėra, siūlau nurašyti | K1373171 | 120530SAM | 210100SAM
| 13229 | 2002-12-29 | Stomatologinis įrenginys Knight | 9970.17 | 430100 | Susidėvėjo, sudužo šviestuvo reflektorius, suplyšo paciento kėdės danga, sulūžo plastik. apdailos detalės | 13229 | 120530SAM | 210100SAM
| 13230 | 2002-12-29 | Stomatologinis įrenginys Knight | 10096.44 | 430100 | Susidėvėjo, sudužo šviestuvo reflektorius, suplyšo paciento kėdės danga, sulūžo plastik. apdailos detalės | 13230 | 120530SAM | 210100SAM
| 13590 | 2005-01-01 | Bakteriocidinė ventiliacijos lempa (buv.inv.Nr.123 | 2143.19 | 440400 | Stovas nestabilus. Sugedęs ventiliatoriaus variklis. Subraižytas lempos korpusas | 13590 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124144 | 2008-12-30 | Videobronchoskopinė sistema | 228454.88 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144 | 120530SAM | 210100SAM
| 11124144R | 2012-12-31 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144R | 1209421KIT | 210KIT
| 11124144RE | 2013-06-28 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144RE | 1209421KIT | 210KIT
| 11124144REM | 2014-02-14 | Videobronchoskopinė s-ma OLYMPUS(remontas in.nr.11124144) | 0 | 440500 | Keturis kartus remontuota firmoje. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124144REM | 1209421KIT | 210KIT
| 1124169/1 | 2009-12-30 | Bronchosfibroskopas BF-1T60 | 13092.95 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 1124169/1 | 120530SAM | 210100SAM | 1124169(1)
| 11124169R | 2012-12-31 | Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 0 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 11124169R | 1209421KIT | 210KIT
| 111241691RE | 2014-01-30 | Bronchofibroskopas BF-1T60(remontas inv.nr.11124169(1)) | 0 | 440500 | Aparatas remontuotas 2 kartus. Firmos išvadoje toliau remontuoti netikslinga | 111241691RE | 1209421KIT | 210KIT
| 1394719 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394719 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394721 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394721 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394722 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394722 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394723 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394723 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394778 | 2000-12-01 | Asmeninis kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394778 | 120820SAM | 211100SAM
| 13275 | 2005-01-01 | Katilas GDR | 1104.32 | 440700 | Katilas GDR visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi nepataisomai, korpusas prarūdijęs, siūloma nurašyti. | 13275 | 120540SAM | 310M/0540
| K54030 | 2007-12-29 | Vaizdo stebėjimo komplektas | 3861.76 | 440700 | Įranga sugedusi ir techniškai pasenusi, be to netenkina šio laikmečio reikalavimų. | K54030 | 120490SAM | 310M/0940
| 7000014306 | 2014-12-17 | Defibriliatorius HeartOn AED A10 | 1612.03 | 460100 | Neveikia, indikatorius rodo, kad išsikrovęs akumuliatorius. Gamintojas nustatė, kad sugedusi pagrindinė plokštė | 7000014306 | 120530SAM | 210100SAM | 175.17
| 7000013641 | 2014-11-28 | Eisenos lavinimo bėgtakis su svorio kompensavimo sistema | 28035.22 | 460202 | Sugedo bėgimo takelio valdymo panelė,neužsikrauna sistemos programinė įranga. Suremontuoti takelį nėra galimybės, nes gamintojas nebetiekaia dalių šio modelio prietaisams | 7000013641 | 120530SAM | 210100SAM | 2796.75
| 13866 | 2005-11-01 | Vežimėlis maisto pervežimui (buv.inv.Nr.1220 1021) | 803.12 | 470200 | Nebeveikia Kaitinimas, Neturi CE ženklo | 13866 | 120530SAM | 210100SAM
| 13759 | 2005-11-01 | Monitor Cardiocap (buv.inv.Nr.1230 7943) | 19772.36 | 470400 | Suplyšusi valdymo klaviatūros apsauga sugedęs tinklo jungiklis. Atsarginių dalių tiekimas nutrauktas | 13759 | 120530SAM | 210100SAM
| 1123553 | 39447 | Siemens Multix MP AXIOM rentgeno aparatas | 231694.57 | 470600 | Sugedęs, detalės nebetiekiamos | 1123553 | 120530SAM | 210100SAM
| 13837 | 2005-11-01 | Garų sterilizat.Amsco Century SL su pried | 120247.34 | 470700 | Reikalingos detalės remontui. Gamintojas atsakė, kad detalės- nebegaminamos. Įrengimas - pasenęs | 13837 | 120530SAM | 210100SAM
| 13853 | 2005-11-01 | Aparatas ultragarsinis chirurg.Lara-Don(buv.inv.Nr. | 881.6 | 470700 | Neatitinka komplektacijos. Neturi CE ženklo | 13853 | 120530SAM | 210100SAM
| 13939 | 2000-12-01 | Personal. kompiuteris PC AT-486 DX-50 (buv.inv.Nr. | 2637.86 | 472100 | Sugedo. Remontuoti neapsimoka. | 13939 | 120820SAM | 211100SAM
| 16000160 | 2002-02-07 | Pulsoksimetras | 1013.67 | 480400 | Sugedusi elektronika | 16000160 | 120530SAM | 210100SAM
| 16110062 | 1998-02-09 | Televizorius Sony J29 | 1086.08 | 480500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 16110062 | 120830SAM | 310M/0830
| 16550253 | 2009-08-20 | Namelis | 1464.75 | 480500 | Supuvo | 16550253 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550248 | 2009-08-20 | Žaidimų kompleksas | 1654.31 | 480500 | Medinis turtas supuvo | 16550248 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220231 | 2008-10-03 | Autoklavas | 2980.19 | 480500 | Sugedęs valdymo blokas, neracionalu taisyti | 16220231 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220166 | 2001-09-28 | Vakuuminis siurblys | 868.86 | 480701 | Sudegęs siurblio variklis, remontuoti neapsimoka | 16220166 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220193 | 2006-11-07 | El. ligonio keltuvas REL250 | 1013.67 | 480701 | Sugedo, nepataisomas, dalys netiekiamos | 16220193 | 120530SAM | 210100SAM
| 1600021 | 2009-10-13 | Spec. spinta | 819.86 | 480800 | Išlūžę lankstai, nepataisoma | 01600021 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550258 | 2009-01-01 | Gyvybinių funkcijų monitorius | 1904.25 | 480800 | Nėra komplektuojančių priedų, bloga baterija, morališkai pasenęs, nebenaudojamas | 16550258 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550259 | 2009-01-01 | Gyvybinių funkcijų monitorius | 1904.25 | 480800 | Neįsijungia, morališkai pasenęs, bloga baterija | 16550259 | 120530SAM | 210100SAM
| 1122358 | 2007-09-25 | Registratūros barjeras (2 darbo vietos) | 3327.64 | 500115 | Susidėvėjęs, sulūžęs | 1122358 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122360 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122360 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122361 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122361 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122362 | 2007-09-25 | Registratūros spinta byloms | 828.41 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122362 | 120810SAM | 310M/0810
| 162384 | 2005-11-01 | Universali pavara MKN-11M | 1431.59 | 500301 | Įrenginys senas, neremontuotinas. | 162384 | 120540SAM | 310M/0540
| 13743 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2078) | 821.94 | 500501 | Fiziškai susidėvėjęs, naudojimui netinkamas. | 13743 | 120540SAM | 310M/0540
| 13744 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2079) | 821.94 | 500501 | Fiziškai susidėvėjęs, surudyjęs, naudojimui netinkamas. | 13744 | 120540SAM | 310M/0540
| 1376915 | 1997-09-01 | Kilovoltmetras Rod/Flu 55-145 KVp | 1537.01 | 500600 | Kilovoltmetro izoliatoriai nuo senumo sutrūkinėję, plastikas praradęs izoliacines savybes. Metaliniai kontaktai pažeisti korozijos | 1376915 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120810 | 2005-01-01 | Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 57636.19 | 510300 | Sugedo elektroninė valdymo plokštė. Gamintojas neteikia techninio palaikymo, remonuoti galimybių nėra | 1120810 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120811 | 2005-01-01 | Garo sterilizatorius HS6617 AR2 su priedais | 57636.19 | 510300 | Gedimas elektroninėje dalyje. Gamintojas techninio palaikymo neteikia, todėl suremontuoti galimybių nėra | 1120811 | 120530SAM | 210100SAM
| K1375047 | 1990-07-01 | Dozimetras DPG-05M | 955.75 | 510400 | Susidėvėjęs | K1375047 | 120530SAM | 210100SAM
| K1376542 | 1997-01-01 | Dozimetras S2010M | 1621.87 | 510400 | Susidėvėjęs | K1376542 | 120530SAM | 210100SAM
| K1375541 | 1992-06-01 | Spinta džiovinimo | 16438.25 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, vidinės kameros aliuminio sienelės iškaitusios ir išlūžę. Detalių nėra. | K1375541 | 120530SAM | 210100SAM
| 1375074 | 1975-07-04 | Spinta džiovinimo ŠDD-250 | 1492.7 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, kameros sienelės ir lentynos susidėvėję, termoizoliacija ištrupėjusi. Detalių nėra. | 1375074 | 120540SAM | 310M/0540
| 135259 | 1982-05-01 | Spinta džiovinimo | 1064.93 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, išorinės korpuso dalys surūdiję, vidinės kameros lentynų laikikliai išlūžę, lentynos sulūžusios. Asarginių dalių nėra. | 135259 | 120540SAM | 310M/0540
| 1373949 | 1987-11-01 | Spinta džiovinimo | 1016.86 | 520102 | Spinta morališkai ir techniškai pasenusi, surūdijęs korpusas, kameros lentynų laikikliai sulūžę, sulūžusios lentynos, termoizoliacija ištrupėjusi. Asarginių dalių nėra. | 1373949 | 120540SAM | 310M/0540
| 1121146 | 2007-10-24 | Ultragarsinis aparatas SSA-580A/E2 NEMIO XG MK2 TO | 71767.84 | 520200 | Susidėvėję daviklių kabeliai. Dalis rektalinio daviklio apsauginio sluoksnio nutrūkusi, įrenginio pagrindinė plokštė veikia netinkamai, todėl įrenginys darbo metu užstringa Ultragarsinio vaizdo apdorojimo plokštės veikia netinkamai ir neatkuria realaus ultragarsinio vaizdo | 1121146 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394625 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394625 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394626 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394626 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394627 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394627 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394628 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394628 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394629 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394629 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394630 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394630 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394631 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394631 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394632 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394632 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394633 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394633 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394634 | 2000-12-01 | Asmen. kompiuteris PC1 HP Dx5150 sff su monitoriumi | 1124.53 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394634 | 120820SAM | 211100SAM
| 13033 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Neveikia Channel stiprintuvas ir mikroprocesorinis valdymas. Neremontuotinas, nes prietaisas nebegaminamas | 13033 | 120530SAM | 210100SAM
| 13034 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Sugedęs maitinimo blokas ir procesoriaus plokštė. Prietaisas nebegaminamas ir servisas neteikiamas | 13034 | 120530SAM | 210100SAM
| 13035 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos | 13035 | 120530SAM | 210100SAM
| 13674 | 2005-12-20 | Audiometras impedanso AZ26 | 6458.53 | 520206 | Blogai dirba zondas ir signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos | 13674 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120164 | 1999-03-01 | Kompiuter.-integruota laringostroboskopo sist komp | 68512.51 | 520206 | Blogai veikia laringostroboskopo mazgas, kompiuteris stringa, nerodoma vienos spalvos dedamoji. Modelis nebegaminamas, dalys nebetiekiamos. | 1120164 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120617 | 2001-04-01 | Otorinolaringologo diagnostinė darbo vieta | 36402.05 | 520206 | Sugedęs vakuminis siurblys. Nesandarumai oro kompresoriaus linijoje (sukietėjusios šlangos ir tarpinės. | 1120617 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120637 | 2001-06-01 | Komp.otoakustinės emisijos apar.Otodynamics | 14046.57 | 520206 | Sudegęs signalo stiprintuvas. Įrenginys nebegaminamas. | 1120637 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121128 | 2007-10-23 | Optinė sist.vidur.ausiai tirti su vaizdo dokumenta | 26207.43 | 520206 | Vaizdo apdorojimo/ videokameros sistemos gedimas. Įranga nebegaminama, servisas nebeteikiamas. | 1121128 | 120530SAM | 210100SAM
| 1393000 | 1994-09-01 | Audiometras komplekte | 1965.07 | 520206 | Neveikia vienos landos CH2. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos. | 1393000 | 120530SAM | 210100SAM
| K13026 | 2001-12-19 | Ribofibroskopas su šviesos šaltiniu LH-150PC | 5553.46 | 520206 | Sukietėjusi ir trupanti ribofibroskopo apsauginė danga. | K13026 | 120530SAM | 210100SAM
| K13027 | 2001-12-22 | BERA komlp EP15 su zondu kūdikių skriningui | 17624.83 | 520206 | Zondo gedimas. Įrenginys nebegaminamas ir atsarginės dalys nebetiekiamos | K13027 | 120530SAM | 210100SAM
| K13032 | 2001-12-22 | Audiometras klin AC40 kompl | 7813.95 | 520206 | Įrenginys morališkai ir techniškai pasenęs, gamintojo nebepalaikomas ir atsarginės dalys netiekiamos | K13032 | 120530SAM | 210100SAM
| K1376091 | 1994-04-01 | Klinikinis audiomonitorius | 5256.02 | 520206 | Sugedęs vieno kanalo stiprintuvas ir maitinimo šaltinis. Prietaisas nebegaminamas, dalys nebetiekiamos. | K1376091 | 120530SAM | 210100SAM
| 1392468 | 2000-12-01 | 10 M bit/s tinklo adapteris | 1585.81 | 530200 | Sugedęs | 1392468 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMESN3011 | 2008-08-25 | Techninė iranga | 47395.18 | 530200 | Pasenusi, nebepalaikoma | SAMESN3011 | 120820SAM | 21185_SAM
| 163254 | 2007-12-31 | Peidžerio stotis People Finder Plus | 4322 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 163254 | 120510SAM | 210M/0510
| 163255 | 1999-05-10 | Radio stotis Motorola GM-300 | 1634.62 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 163255 | 120830SAM | 310M/0830
| 1392488 | 2000-12-01 | Printeris Nr. CO 18130 | 14883.28 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1392488 | 120820SAM | 211100SAM
| 1393343 | 2000-12-01 | Kompiuteris P-120/16E | 1228.86 | 530701 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1393343 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES141444 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 1307.2 | 530900 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141444 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1121159 | 2007-10-23 | CO2 inkubatorius | 6371.64 | 560100 | Sugedęs daviklis,inkubatoriaus remontui reikalingos detalės nebetiekiamos | 1121159 | 120530SAM | 210100SAM
| 1121358 | 2007-10-24 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos a-tas Vela Tbird C | 15060.24 | 570100 | Liečiamojo ekrano gedimas, plokštės gedimas, deguonies sensoriaus gedimas, akumuliatoriai išsikrovę ir nebepasikrauna. | 1121358 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123683 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, mechanikos gedimas | 11123683 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123684 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, motininės plokštės gedimas | 11123684 | 120530SAM | 210100SAM
| 11123685 | 2008-12-30 | Švirkštinė pompa (SEP-10S Plus) | 814.99 | 570100 | Sulūžes korpusas, motininės plokštės gedimas, mechanikos gedimas | 11123685 | 120530SAM | 210100SAM
5678583.65

## Perkelta i menkaverti (hidden)
Eil. Nr. | Inventorinis Nr. | Pirkimo data | Aprašas | Įsigyjimo vertė | Kaštų centras | Nurašymo priežastis | Kodas1/ Nuoroda | Kodas2/ Sąskaita | Kodas3/ apsk. kodas
| 1120254 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transp. 10030 | 731 | 100200 | Daug kartų remontuotas, virintas, neliko vietos, kur privirinti nulūžusį ratą | 1120254 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120255 | 1999-04-01 | Vežimėlis ligonių transp. 10030 | 731 | 100200 | Daug kartų remontuotas, virintas, neliko vietos, kur privirinti nulūžusį ratą | 1120255 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394851 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394851 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394850 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394850 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394852 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 100500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394852 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES141035 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 150400 | Sugedusi pagrindinė plokštė nepalaikoma. Remontuoti neracionalu. | SAMES141035 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141068 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 100600 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141068 | 120820SAM | 21185_SAM
| 165732 | 2002-12-21 | Sofa-lova Flipas | 501.04 | 110400 | Baldai suplyšę, išlindę spyruoklės | 165732 | 120810SAM | 310M/0810
| 165733 | 2002-12-21 | Sofa-lova Flipas | 501.04 | 110400 | Išlindę spiruoklės | 165733 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140926 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 110400 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140926 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394919 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 110500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394919 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394920 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 110500 | Sugedęs remontuoti neracionalu | 1394920 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394814 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394814 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394815 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394815 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394816 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394816 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394817 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394817 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394818 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394818 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394819 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394819 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394820 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394820 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394821 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394821 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394822 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394822 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394823 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 130100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394823 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140968 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 170100 | Gedimas kietojo disko. | SAMES140968 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141073 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 180200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141073 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394871 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 531.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394871 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394874 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394874 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394877 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394877 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394878 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 180300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394878 | 120820SAM | 211100SAM
| 1123154 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123154 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123156 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123156 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123157 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123157 | 120810SAM | 310M/0810
| 1123158 | 2007-10-24 | Darbuotojo kėdė | 295.27 | 211000 | Naudoti netinka,siūlau nurašyti | 1123158 | 120810SAM | 310M/0810
| 1394913 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 211000 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394913 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394915 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 211000 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394915 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140923 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140923 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140924 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140924 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140925 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 220400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140925 | 120820SAM | 21185_SAM
| 164620 | 2002-12-21 | Baldų komplektas Jotulė | 327.27 | 240100 | Nurašyti | 164620 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140913 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 240100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140913 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140916 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 240100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140916 | 120820SAM | 21185_SAM
| 163342 | 1999-05-10 | Paieškos aparatas - peidžeris | 472.37 | 250400 | Sugedęs | 163342 | 120830SAM | 310M/0830
| 165241/2 | 2007-12-31 | Sofa-lova | 405.76 | 250400 | Naudoti netinkama siūlau nurašyti | 165241/2 | 120810SAM | 310M/0810
| SAMES140946 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 250400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140946 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140955 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 250400 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140955 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1394832 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394832 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394835 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394835 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394837 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394837 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394840 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394840 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394842 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs susidėvėjęs mechaniškai ,remontuoti neracionalu | 1394842 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394847 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 260300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394847 | 120820SAM | 211100SAM
| 164998/2 | 2007-12-31 | Sekcija Klevas | 421.11 | 320100 | Susidėvėjusi | 164998/2 | 120810SAM | 310M/0810
| 1393157 | 1996-10-01 | Šaldytuvas Snaigė | 292.52 | 330100 | Šaldytuvas" Sanigė" visiškai nusidėvėjęs, el. dal | 1393157 | 120540SAM | 310M/0540
| SAMES140861 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140861 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140862 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140862 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140863 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140863 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140864 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140864 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140868 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 330100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140868 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140987 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 340100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140987 | 120820SAM | 21185_SAM
| 1120289 | 1999-04-26 | Vežimėlis ligonių transpor. 10030 | 731 | 340100 | Ligonių transportavimo vėžimėlis stipriai rūdija paviršius aodirbimo darbai šio proceso nebesustabdo. Vėžimėlio ratukai nuo senumo nesisuka korpusas atrodė neestetiškai, įrenginės nėra tinkamas tolimesnei eksplotacijai | 1120289 | 120530SAM | 210100SAM
| 1120290 | 1999-04-26 | Vežimėlis ligonių transpor. 10030 | 731 | 340100 | Susidėvėjęs ir pasenęs įrenginys. Mechaninio ligonių transportavimo vežimėlis turi daug mechaninių gedimų: nesisuka ratukai, neveikia stabdžiai, aplūžęs | 1120290 | 120530SAM | 210100SAM
| SAMES140872 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 360100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140872 | 120820SAM | 21185_SAM
| 165695 | 2002-12-21 | Stelažas iš laminuotos plokštės | 512.63 | 360200 | Sulūžę kojelis, netvirta plokštė, susidėvėjęs apvalkalas ir paminkštinimas, nusitrynę dažai | 165695 | 120810SAM | 310M/0810
| 163494 | 2007-10-24 | Vežimėlis maistui | 340.59 | 360300 | Stipriai sudėvėti transportavimo ratai, naudoti netinkamas | 163494 | 120940SAM | 310M/0940
| 165746 | 2002-12-21 | Minkštų baldų k-tas | 408.36 | 360300 | Naudoti netinkama siūlome nurašyti | 165746 | 120810SAM | 310M/0810
| IT163539 | 2007-10-24 | Med. transportinis vežimėlis | 289.62 | 360300 | Stipriai susidėvėjęs transportavimo ratai ir jų tvirtinimo vietos. Sulūžę atitvaro tvrtinimai | IT163539 | 120940SAM | 310M/0940
| SAMES140871 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 360300 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140871 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141021 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 370100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141021 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141022 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 370100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141022 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141118 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 390200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141118 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES140893 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 410100 | Sugedęs remontuoti neracionalu | SAMES140893 | 120820SAM | 21185_SAM
| SAMES141079 | 2008-09-12 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq dc5850 SMALL FORM FACTOR | 450.43 | 410100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141079 | #N/A | #N/A
| 1394940 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 420100 | Sugedęs susidėvėjęs,remontuoti neracionalu | 1394940 | 120820SAM | 211100SAM
| SAMES140997 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 420200 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES140997 | 120820SAM | 21185_SAM
| Sames141008 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 430100 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | Sames141008 | 120820SAM | 21185_SAM
| 13332 | 2005-01-01 | Anatominis stalas (buv.inv.Nr.12307126) | 366.66 | 440400 | Pažeistas korozijos. Stalo du Ratukai sulūžę. Nestabilus | 13332 | 120530SAM | 210100SAM
| 13331 | 2005-01-01 | Odontologinė kėdė (buv.inv.Nr.12307190) | 401.41 | 440500 | Kėdė neatitinka Europos sąjungos standartų. | 13331 | 120530SAM | 210100SAM
| 13285 | 2007-12-31 | Tekinimo staklės | 458.18 | 440700 | Tekinimo staklės visiškai susidėvėjusios, el. dalis sudegusi, atstatyti neįmanoma, todėl siūloma nurašyti. | 13285 | 120510SAM | 210M/0510
| 13278 | 2005-01-01 | Tešlos maišymo įrenginys | 301.2 | 440700 | Tešlos maišymo įrenginys susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, korpusas sulūžęs. | 13278 | 120540SAM | 310M/0540
| 13281 | 2005-01-01 | Katilas KPE | 654.54 | 440700 | Katilas KPE visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, katilas kiauras, siūloma nurašyti, kaip neberemontuojamą. | 13281 | 120540SAM | 310M/0540
| 13280 | 2005-01-01 | Mėsos maišymo įrenginys | 558.68 | 440700 | Mėsos maišymo įrenginys visiškai susidėvėjęs, el. dalis sudegusi, korpusas sulūžęs, siūloma nurašyti. | 13280 | 120540SAM | 310M/0540
| 13482 | 2005-01-01 | Daržovių pjaustyklė | 527.4 | 440700 | Daržovių pjaustyklė visiškai susidėvėjusi, el. dalis sudegusi, korpusas surūdijęs, siūloma nurašyti. | 13482 | 120540SAM | 310M/0540
| SAMES141083 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141083 | 120820SAM | 211_85SAM
| SAMES141086 | 2008-08-25 | Stacionarus kompiuteris HP Compaq | 450.43 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | SAMES141086 | 120820SAM | 211_85SAM
| 1394884 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394884 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394885 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394885 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394887 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394887 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394888 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394888 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394889 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394889 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394943 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 440500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394943 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394891 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 470500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394891 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394896 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 470500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394896 | 120820SAM | 211100SAM
| 13696 | 2005-11-01 | Dezkamera | 632.82 | 471200 | Neatitinka Europinio standarto CE. Korpusas pažeistas erozijos. Naudoja daug elektros. | 13696 | 120530SAM | 210100SAM
| 13697 | 2005-11-01 | Dezkamera (buv.inv.Nr.1230 2074) | 632.82 | 471200 | Neatitinka Europinio standarto CE. Korpusas pažeistas erozijos. Naudoja daug elektros. | 13697 | 120530SAM | 210100SAM
| 16000148 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 496.99 | 480500 | Sulūžo | 16000148 | 120810SAM | 310M/0810
| 6000149 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 431.82 | 480500 | Sulūžo | 6000149 | 120810SAM | 310M/0810
| 16000144 | 2001-12-22 | Stalų komplektas | 298.6 | 480500 | Sulūžo | 16000144 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550244 | 2009-04-30 | Nešiojamas kompiuteris DELL Latitude | 737.55 | 480500 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 16550244 | 120820SAM | 211100SAM
| 16110131 | 2001-08-20 | Mini virtuvėlė | 715.36 | 480500 | Sulūžo | 16110131 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220261 | 2009-09-15 | Rudiškių bokštas | 516.97 | 480500 | Supuvo | 16220261 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550252 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Preti | 551.44 | 480500 | Supuvo medinės detalės | 16550252 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550250 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Laivelis | 568.67 | 480500 | Supuvo medinės detalės | 16550250 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550251 | 2009-08-20 | Supynės spyruoklinės Kabrioletas | 603.13 | 480500 | Supuvo medinės dalys | 16550251 | 120940SAM | 310M/0940
| 16550249 | 2009-08-20 | Kalnelis | 654.83 | 480500 | Supuvo medinės dalys | 16550249 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220260 | 2009-09-15 | Namelis Snieguolė | 516.97 | 480500 | Supuvo | 16220260 | 120940SAM | 310M/0940
| 01655023 | 2009-04-24 | Skelbimų lenta | 734.77 | 480500 | Prarado estetinę išvaizdą, sulūžusi | 01655023 | 120940SAM | 310M/0940
| 16220181 | 2005-06-30 | Volas mankštai | 480.77 | 480701 | Sutrukinėjusi volo viršutinė dalis, dėl to pavojinga naudoti, nes į atplaišas gali susižeisti pacientas | 16220181 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220222 | 2007-12-29 | Gultas į vonią vaikui prausti | 402.03 | 480701 | Suplyšusi gulto apačia, sutaisyti neįmanoma. | 16220222 | 120940SAM | 310M/0940
| KL550235 | 2009-04-01 | Kompiuteris HP DC 5850 | 479.06 | 480701 | Sugedęs, neremontuojamas | KL550235 | 120820SAM | 211100SAM
| 16220179 | 2004-10-01 | Portatyvinis siurblys SUNRISE | 547.38 | 480701 | Sugedęs kompresorius, remontuoti neapsimoka | 16220179 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220191 | 2006-10-31 | Mankštos komplektas WESKO | 531.88 | 480701 | Sulūžęs medinis korpusas, sutrūkusios lordos ir gimnastikos lankai | 16220191 | 120530SAM | 210100SAM
| 16220177 | 2004-03-20 | Portatyvinis siurblys SUNRISE | 579.24 | 480701 | Neveikia | 16220177 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550256 | 2009-09-01 | Deguonies tiekimo aparatas | 666.13 | 480701 | Sugedęs kompresorius, taisyti neapsimoka | 16550256 | 120540SAM | 310M/0540
| 16000270 | 2009-12-28 | Indaplovė ELECTROLUX | 395.04 | 480800 | Visiškai susidėvėjusi, vamzdeliai išlūžę, elektros dalis sudegusi, korpusas pažeistas korozijos, automatikos blokelis sudegęs. | 16000270 | 120540SAM | 310M/0540
| 16000272 | 2009-12-28 | Indaplovė ELECTROLUX | 395.04 | 480800 | Visiškai susidėvėjusi, elektros dalis sudegusi, korpusas pažeistas korozijos, automatikos blokelis sudegęs, gumos sutrukinėjusios. | 16000272 | 120540SAM | 310M/0540
| 16220207 | 2007-02-15 | SP volas 40 cm skersmens | 362.6 | 480800 | Sutrūkusi volo viršutinė dalis, dėl to pavojinga naudoti, nes į atplaišas gali susižeisti pacientas | 16220207 | 120940SAM | 310M/0940
| 16230210 | 2007-09-01 | Gleivių (skysčių) atsiurbėjas | 289.62 | 480000 | Sudegęs variklis. Remontuoti neracionalu. | 16230210 | 120530SAM | 210100SAM
| 16550262 | 2009-10-13 | Mikštų baldų komplektas | 579.24 | 480800 | Nusidėvėjo. | 16550262 | 120810SAM | 310M/0810
| 16550276 | 2009-10-13 | Spinta su antresole | 609.89 | 480800 | Nebetinkami naudoti | 16550276 | 120810SAM | 310M/0810
| 1122143 | 2007-10-23 | Sekretoriaujančio stalas | 494.17 | 500115 | Susidėvėjęs, netinkamas naudoti | 1122143 | 120810SAM | 310M/0810
| 13534 | 2001-01-01 | Smulkintuvas (buv.inv.Nr.138486) | 419.08 | 500301 | Sugedusi nepataisomai | 13534 | 120540SAM | 310M/0540
| 162321 | 2005-11-01 | Bulvių valymo mašina | 292.52 | 500301 | Sugedusi nepataisomai | 162321 | 120540SAM | 310M/0540
| 13745 | 2005-11-01 | Siurblys K-45-30 (buv.inv.Nr.1230 2080) | 589.09 | 500501 | Pilnai susidėvėjęs, surudyjęs, neveikiantis, naudojimui netinkamas. | 13745 | 120540SAM | 310M/0540
| 1394794 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520201 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394794 | 120820SAM | 211100SAM
| K1376083 | 1994-04-01 | Pediatrinis audiomonitorius | 601.25 | 520206 | Neveikiantis, morališkai ir techniškai pasenęs. Sudužęs (pažeistas korpusas ir elektronika) | K1376083 | 120530SAM | 210100SAM
| 1394801 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394801 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394813 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394813 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394958 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 4000DN | 719.73 | 520209 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394958 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392565 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392565 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392566 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392566 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392567 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392567 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392568 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392568 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392569 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392569 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392570 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392570 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392571 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392571 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392572 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392572 | 120820SAM | 211100SAM
| 1392573 | 2000-12-01 | Tinklinės plokštės | 680.09 | 530200 | Sugedęs | 1392573 | 120820SAM | 211100SAM
| 1394937 | 2000-12-01 | Spausdintuvas Kyocera FS - 3900DN | 537.17 | 210700 | Sugedęs, remontuoti neracionalu | 1394937 | 120820SAM | 211100SAM